智慧病房使用说明手册

目录

一、系统简介	3

1.1描述	3

1.1.1 解决痛点	3

1.1.2 系统亮点	3

1.1.3 系统配置	3

1.1.4 业务流程	4

1.2 安装、运行环境	5

1.2.1 硬件介绍	5

1.2.2 软件环境	12

1.2.3 布线网络环境	13

1.3 问题报告和获得帮助	14

二、系统安装与调试	14

2.1 安装说明	14

2.1.1 设备安装说明	14

2.1.2 调试条件确认	14

2.2 管理平台设置	15

 2.2.1功能介绍	16

 2.2.2设置流程	17

 2.2.3功能详解	18

2.3 终端设备设置	55

2.3.1管理机	55

2.3.2门口机	82

2.3.3床头机	99

2.3.4点阵走廊屏	121

2.3.5液晶走廊屏	125

2.3.6护理白板	130

2.3.7护理看板	138

2.3.8手表（手持机）	141

2.3.9病区门禁	147

三．运维说明	150

3.1无法获取数据	150

3.1.1床头卡获取不到患者数据	150

3.1.2门口机获取不到患者数据	151

3.1.3管理机获取不到病区患者信息	151

3.2无法呼叫	152

3.3设备时间异常	152

3.4管理机摘挂机异常	152

一、系统简介

1.1描述

1.1.1 解决痛点

传统医院运营如何完成智慧化改造升级？

医院如何提升自身竞争力，降成本提效率？

如何减轻医护负担，提高医护速度和质量？

医院如何布置实施智能化系统完成评级？

1.1.2 系统亮点

就医院机构智慧化建设面临的痛点，提供软硬件一体化解决方案，以多场景应用、流程深度化为设计出发点，为智慧病房建设的落地、接入及成长等提供有效解决方案。

全新系统-漫云智慧病房系统，以不受约束、无线网物联、多态组网、同时对讲为主要优势，深度细分医生、护士、患者、家属以及后勤的智慧应用。

区别于传统病房，智慧病房系统以互联互通医护信息交互、多样化患者服务平台接入、物联网共性开放平台以及统一数据管理后台，实现医院智慧化建设部署。

1.1.3 系统配置

1.常规系统架构图【仅供参考】

2.常规系统拓扑图【仅供参考】

护士站：护士站管理终端，管理副机，护理看/白板

走廊：点阵走廊屏，液晶走廊屏

病房门口：病房门口终端，数字门灯

床头：床头终端，床旁终端，输液报警器

卫生间：卫生间按钮

病区门口：病区门禁终端

没有涉及到的设备可以忽略

1.1.4 业务流程

1.2 安装、运行环境

### 1.2.1 硬件介绍

- 服务器

操作系统要求：Linux centos 7.6.1810

设备数量：1000以下

配置要求：内存:16G，硬盘容量：500G，核心数：8核，千兆网卡

设备数量：1000-2000

配置要求：内存:32G，硬盘容量：1T，核心数：12核，千兆网卡

设备数量：2000-2800

配置要求：内存:32G，硬盘容量：1T，核心数：16核，千兆网卡

设备数量：2800以上

配置要求：内存:40G，硬盘容量：1T，核心数：16核，千兆网卡

基本要求：提供root用户密码，提供IP地址【服务器地址一旦固定就不轻易更改】，若服务器有2个IP的情况下，需要提前告知技术工程师。

- 护士站管理终端

放置于护士站桌面，包装盒配置底座，12V电源适配器供电，一根网线连接到内网交换机；基础功能用于病房呼叫的接听和病人信息的查看，支持呼叫转移，病区托管，通讯录呼叫等功能，每个护士站一般默认配置一台。施工完成后，建议通电点击测试，确保调试时硬件为正常状态。

管理机外部接口：

- 医护副机终端

一般放置于配药室、医生办公室、值班室等，图1为桌面式放置，图2和图3为壁挂式安装（有配置背挂架，86盒开孔），12V电源适配器供电，一根网线连接到内网交换机；基础功能用于病房呼叫的接听和病人信息的查看，支持呼叫转移，病区托管，通讯录呼叫等功能。施工完成后，建议通电点击测试，确保调试时硬件为正常状态。

- LED走廊显示屏

图1                      图2

吊装于走廊天花板，具体安装高度由现场实际楼层高度决定，图1设备需自备吊链或者吊架，图2设备标准配置了吊杆；没有呼叫时用于时间，有呼叫或报警时，显示“**床位呼叫”或“**房报警”并有铃声提醒。两款设备均为220V供电，一根网线连接到内网交换机，一般一个病区配置两台，看实际现场需求；施工完成后，建议通电查看，看时间是否能正常显示出来即可，确保调试时硬件为正常状态。

- 数字病房门口机终端

一般安装于病房门口距地140-150cm高度（具体看项目墙体高度等），一根网线连接到交换机，12V1A电源供电（一般有配置电源适配器12V4A），一般分为壁挂式或者嵌入式安装，具体要看实际的型号机型，可与业务或技术咨询确认，如果是壁挂式安装，则开孔86盒，配置背挂架安装；如果是嵌入式安装，则需要确认预埋尺寸，配置预埋盒安装（安装时注意考虑病房门框到孔位距离，避免设备安装被门框顶住，导致无法安装！）；门口机用于显示病房号及对应的床位号，有病人入住时显示病人名称和对应的责任医生和护士等信息，同时可用于免提接听其他病床的呼叫。施工完成后，建议通电查看，看是否能正常显示，确保调试时硬件为正常状态。

外部接口图：

- 数字病床终端

一般安装于设备带上，少数会直接安装于墙上，不同的设备型号有不同的安装方式，具体可以与业务或者技术沟通；一根网线连接到交换机，12V1A电源供电（一般有配置电源适配器，一般放置于设备带里，从空气开关取电；部分设备支持POE供电）；主要用于呼叫护士站并显示病人基本信息，如姓名、性别、年龄、护理等级、安全防护、饮食、过敏等。施工完成后，建议通电查看，看是否能正常显示，确保调试时硬件为正常状态。

外部接口图：

- 卫生间紧急按钮

安装于卫生间蹲位旁边，标准配置线长150MM，可选配200MM，600MM，1200MM，2000MM，位置根据现场情况而定，触手可及的安装高度和位置，一般是距地600MM，开孔86盒。支持按压和拉绳两种报警模式，4芯或2芯线连接病房门口机或床头分机，无需额外提供电源适配器供电。

接线说明【可在联系技术落实】:

（一）790EB-AL5002机种

（1）红线接医护门口机（分机）防区接口V+（需要带灯时接，不需要带灯时不接）。

（2）黑线接医护门口机（分机）防区接口GND。

（3）黄线接医护门口机（分机）防区接口AL1。

（4）绿线接医护门口机（分机）防区接口AL2。

（二）790EB-AL5003机种

（1）红线接医护门口机（分机）防区接口V+（(两线布线方式时，剪掉不接）。

（2）黑线接医护门口机（分机）防区接口GND。

（3）黄线与绿线（SOS与求助)并在一起后接医护门口机（分机）防区接口AL1。

- 多色门灯

安装于病房门口上方，位置根据现场情况而定，开孔尺寸为深度20mm，直径20mm的圆孔。多色门灯4芯线连接到门口终端或床头终端；单色门灯为2芯线，需要额外供电，用于呼叫定位与护理定位。如设备已上电，则门灯接上的一瞬间能正常亮起，可用于判断设备是否正常。

外部接口图：

- 病区门口机

安装于病区门口边上，位置根据现场情况而定，一般距离地面1400m-1500mm。一根网线连接到交换机，12V1A电源供电（一般有配置电源适配器）。有明装和暗装两种规格，具体可以与业务或者技术沟通。用于封闭式管理病区，医护人员可刷卡进入病区，或者外来探访人员可通过一键呼叫护士站进行可视对讲，经护士站确认可通行后，按下医护管理终端的开锁，可以远程开锁。

外部接口图：

- 护理看板

液晶电视安装于护士站附近墙上，位置根据现场情况而定，一般距离地面1800m，需要配合多媒体控制盒使用。多媒体控制盒用一根HDMI线连接电视，需要一个电源适配器插220V插座供电（标配电源适配器），一根网线连接到交换机，液晶电视需要一个220V插座供电。多媒体控制盒直接放置于电视后面。用于显示每位住院病人的姓名、住院病人的房间床位号、住院病人的护理等级等情况、出入院统计等信息，便于医护人员查看病区相关基础信息和统计信息。

- 护理白板

与安卓触摸一体机结合一起使用，设备安装的具体高度视项目实际场景情况而定，需要一根网线和220V插座供电；主要有显示病区概况，护理信息，高危管理，患者提醒，备忘录，值班信息，特殊用药等功能。

### 1.2.2 软件环境

（1）服务器系统版本：Centos 7.6.1810，另需创建root账号和密码

（2）管理平台软件：790S-IWS-B.安装于服务器，用于呼叫设备的管理和病床病房病人信息的管理和查看，访问方式，IP+端口形式访问，如服务器IP为192.168.12.90，则打开浏览器（建议火狐浏览器），输入192.168.12.90:8091即可，相关软件的安装请第一时间联系技术人员进行处理。

（3）HIS对接软件：790S-HIS.后期对接于服务器的管理平台上，需要HIS配合根据提供的接口文档【可联系技术直接获取】做好视图（有条件建议优先对接后调试设备），对接完成后，可以实现电子床头卡信息在设备上的自动更新显示，同时可以拓展其他功能，如费用查询、二维码、科室简介等功能。

（4）设备终端：设备出厂的时候已直接安装好对应的设备端软件，到场调试后即可投入使用，但是不排除需要升级迭代的情况，一般均为网络升级，快速简单。

1.2.3 布线网络环境

【仅供参考】

- 管道敷设要求

管道架构：推荐使用直线型构，尽量少用树型、星型、总线型的管道架构

管质要求：建筑物之间的联网线布管必须采用钢管和槽架单独敷设。

管理径要求：管子内径一般为工程用线外径的1.8倍～2倍，管子弯头最多不超过两个。

- 线材敷设要求

性能比原则：选择的线缆、接插件等设备应具有良好的物理和电气性能且价格适中。

实用性原则：设计、选择的系统应满足用户在现在和未来对通信线路的要求。

灵活性原则：做到信息口设备合理，可即插即用。

扩充性原则：尽可能采用易于扩展的结构和接插件。

易管理原则：便于工作于管理，有统一标识，方便配线、跳线。

- 系统环境要求

所有信号线应走弱电井，尽量远离干扰源，信号线走弱电井，不能与强电（交流220V供电）或射频信号线（CATV有线电视、大信号音频线）并行走线，若并行布线距离应大于50cm。

系统设备安装位置应充分考虑防潮防水、防尘问题，并尽量远离声、光、热、振动等环境以免影响系统使用性能。

- 施工注意事项

| 常见问题 | 解决方案 |
| --- | --- |
| 强电干扰 | 当强弱电共井时，220V强电应与对讲系统信号线缆保持0.5M以上的距离，380V强电应与对讲系统信号线缆保持1M以上的距离 |
| 微波干扰 | 当项目附近存在电台、大型电站等干扰源时，通讯线缆应选用屏蔽线或者穿钢管敷设 |
| 电压波动 | 当市电供电拨动较大时，应使用稳压设备，以保障设备的使用寿命，提高系统稳定性 |
| 接触不良 | 线缆对接完成后，采用热缩套管加以保护 |
| 设备进水 | 多雨地区，暴露的户外设备，建议安装防雨罩 |
| 设备氧化 | 避免将设备安装在阳光长时间直晒的位置，延长设备使用寿命 |
| 供电不足 | 使用规范推荐的线缆，并在规定距离内使用 |

二、系统安装与调试

2.1 安装说明

2.1.1 设备安装说明

根据项目使用设备，由技术人员提供安装图纸，有问题可联系技术人员提供帮助。

2.1.2 调试条件确认

重点说明

项目常规提供远程指导调试服务，若有其他特殊情况需要前往现场调试，则更需提供如下若干数据，以保证调试能按照正常进度完成。

注意：

1：同一个病区下面的床位和房间编号不能有重复。

2：所有设备除了设定IP之外，门口机和床头机都需要设定对应的服务器的IP与SN码。

2.2 管理平台设置

通过web端登录管理平台，端口号为8091，通过浏览器（推荐火狐浏览器）输入IP加端口号即可登录，例：http://192.168.12.91:8091，浏览器通过Web Server 同数据库进行数据交互，不需要安装客户端程序。

登录后界面如下，需要我们输入账号及密码，其中 账号：dnk 密码：123456 进入后选择用户角色即可，再次声明，不提供最高权限的admin账号给医院人员，此账号仅作为内部调试使用，不外发【账号：admin  密码：admin@123】。

- 2.2.1功能介绍

1、综合分析：默认一些缓存BI，可根据项目情况收费定制显示需要的BI。

1、群组设置：配置群组信息，有新增、修改、删除、查询等功能。

2、模板设置：配置门口机、床头机的页面模板，有新增、修改、删除、微调等功能。

3、系统维护：配置医院、病区、病房、病床等相关信息，同时具备职工信息维护，权限维护，护理颜色设置，服务器设置，登录日志查询，版本管理，入院须知等功能。

4、信息查看：病区床位一览表展示，病房入住情况展示，排班设置等。

5、订阅发布：维护通知公告信息，问卷调查。

7、门禁管理：门禁用户的管理，通行时间设置，通行权限管理。

8、主设备管理: 维护设备信息，有新增、修改、删除、查询、导入、导出、

一键重启、一键开机、一键关机、设备升级等功能。

9、统计查询：住院病人呼叫查询、门禁信息查询、事件处理查询。

10、excel导入：医院信息可通过对应的表格导入平台，（科室、病区、床位、护士站、用户、设备、病房）此类信息可一键导入添加。

12、资源管理：宣教视频的上传、检查提醒的编辑下发

- 2.2.2设置流程

2.2.2.1若未完成业务数据上的对接，理论按以下流程设置：

- 系统维护里面，进入医院信息设置，优先设置好医院的相关信息。

- 进入科室病区设置，先添加科室信息；再进入病区管理，添加病区信息，这些数据的添加支持用模板批量导入。

- 进入职工信息设置，添加几个测试职工人员【必须添加，否则在添加床位的时候无法进行医生和责任护士的选择，职工职称选择护士，同时需要输入HIS职工工号】。

- 进入病房管理，添加病房；进入床位管理，添加床位，这些数据的添加支持用模板批量导入；进入护士站管理，添加对应的护士站。

- 进入主设备管理，按不同的病区，添加不同类型的设备，建议添加优先顺序为管理机、走廊屏、看板/白板、病房门口机、床头机、病区门禁；这些数据的添加支持用模板批量导入。

- 群组设置，按病区设置呼叫组成员，设备类型指当前要创建的这个组的基础成员；在设备成员里面选择上一级要接收呼叫的对象。

- 其他杂项设置，如护理颜色，病区统一设备的音量、亮度、息灭屏时间、屏保等，病床一览表添加测试患者。

- 测试呼叫、联动情况，测试患者信息显示情况。

- 后期进行HIS对接后，需要进行一次手动的绑定病区，房号，床号等操作，后续除非对接数据有变化，才需要进行二次绑定。

2.2.2.2若优先完成了业务数据的对接，理论按以下流程设置：

- 系统维护里面，进入医院信息设置，优先设置好医院的相关信息。

- 进入主设备管理，按不同的病区，添加不同类型的设备，建议添加优先顺序为管理机、走廊屏、看板/白板、病房门口机、床头机、病区门禁；这些数据的添加支持用模板批量导入。

- 群组设置，按病区设置呼叫组成员，设备类型指当前要创建的这个组的基础成员；在设备成员里面选择上一级要接收呼叫的对象。

- 其他杂项设置，如护理颜色，病区统一设备的音量、亮度、息灭屏时间、屏保等，病床一览表添加测试患者。

- 与获取过来的信息，进行手动的绑定病区，房号，床号等操作。

- 测试呼叫、联动情况，测试患者信息显示情况。

- 2.2.3功能详解

- 2.2.3.1综合分析

图片仅供参考，只是展示一些可能实现的样式，如有BI的需求，需要进行进一步开发定制沟通。

- 2.2.3.2群组设置

红色星号为必须设置的参数，此功能主要用于组呼，除了呼叫管理主机外，还能同步让管理副机，走廊屏，门灯，门口机等都带有对应的提示。常规状态下需要创建2个组，群组编号为3位数，且同一个项目下不能有重复的群组编号；

设备类型为组里的最基础成员，如选择数字床头机，则设备成员里面就不选数字床头机，而是选择它要通知的对象即可。

设备成员目前建议保持在25个，如数量过多需要创建多个组。

- 2.2.3.3模板设置

安装初始化完成后，正常保留一套常规应用的UI，仅针对调试完成的安卓设备生效；对于Linux来说，UI的修改目前是需要通过升级设备端软件来实现。

针对编辑的按钮，是对研发开放，调试人员与其他人员禁止修改处理，若因自行修改而产生的问题，需要自行负责。

点击设计按钮，可以在默认的模板上进行一些微调操作，不建议医院人员自己操作，应在技术人员的指导下就行调整的操作，选中不同的区域，会有不同的栏目弹出，进行操作。

- 2.2.3.4系统维护

##### 2.2.3.4.1系统参数管理

此菜单功能仅对研发成员开放处理，调整一些内部参数使用，若需要任何修改，请在修改前咨询对应的研发人员，若私自修改而引起问题，需要自行负责。

可以通过权限的分配来配置是否显示该栏目。

##### 2.2.3.4.2字典管理

此功能同系统参数管理，仅对研发成员开放处理，调整一些内部参数使用，若需要任何修改，请在修改前咨询对应的研发人员，若私自修改而引起问题，需要自行负责。

可以通过权限的分配来配置是否显示该栏目。

##### 2.2.3.4.3医院信息设置

设置医院的基础信息，如医院的LOGO，医院的名称，组织代码，详细地址，床位数量，医院的整体简介等基础信息；特别说明，序列号为每个项目的唯一标示符，所有上线的项目都需要经过授权注册，才能正常使用，授权码可找产品项目组进行申请索要；若有效期过期，则需要联系业务处理。

##### 2.2.3.4.4科室病区设置

###### 2.2.3.4.4.1科室管理

科室的添加可以通过批量导入来实现，导入模板在平台栏目最后的一列条目excel导入模块里面去下载，下载时需要选择对应的导入类型来进行下载。

若感觉数据条数过少，则可在页面下方选择，如下图

点击添加科室，弹出如下图，带星号为必填项目，否则无法保存：

科室代码：都由HIS或者医院直接提供，且科室代码必须唯一，没有重复。

科室外部代码：可以参照科室的代码来编写，没有什么特别要求，按照常规的来，或者最好带一定的规则，方便记忆。

科室名称：根据实际情况填写。

科室地址：根据实际情况填写。

科室电话：根据实际情况填写。

排序：根据实际情况填写。

是否本部：仅作为标识使用，暂无实际功能，可默认是。

科室简介：根据实际情况填写。

备注：添加备注说明，没有实际功能。

是否启用：作为标识使用，如选择否，则效果类似删除，有些统计，查询的地方就不显示。

注意：科室代码由医院his提供一定不能相同，否则无法创建！！！

创建完毕点击保存即可，如需修改，双击即可弹出设置界面。

###### 2.2.3.4.4.2病区管理

病区的添加可以通过批量导入来实现，导入模板在平台栏目最后的一列条目excel导入模块里面去下载，下载时需要选择对应的导入类型来进行下载。

病区定义：默认定义一个护士站为一个病区，病区里可以设置多个科室，我们的设置、数据对接默认均以病区为单位；主要解决了目前有的科室人数比较少，多个科室共用一个护理护士站的现象；若现场均为一个科室存在多个病区的情况，则可点击右边的齿轮，选择切换。

点击增加病区后会弹出创建界面，带星号为必填项目，否则无法保存：

病区代码：一般根据楼层或序号填写即可且必须唯一；如HIS或医院能提供，则按照提供的来进行编写即可。

病区外部代码：可以参照上面的病区代码来进行编写。

病区名称：根据实际情况填写。

病区地址：根据实际情况填写。

关联科室：根据实际的科室进行关联。

门口机模板：此科室或病区，安卓门口机需要使用的初始模板样式。

床头卡模板：此科室或病区，安卓床头机需要使用的初始模板样式。

排序：根据实际情况填写。

病区主任医生：根据实际情况选择对应的人员，只能选择一位，且只能选择有职工工号和姓名的人员。

病区护士长：根据实际情况选择对应的人员，只能选择一位，且只能选择有职工工号和姓名的人员。

病区电话：根据实际情况填写。

病区简介：根据实际情况填写。

备注：添加备注说明，没有实际功能。

是否启用：作为标识使用，如选择否，则效果类似删除，有些统计，查询的地方就不显示。

注意：病区代码，一定不能相同，否则无法创建！！！

创建完毕点击保存即可，如需修改，双击即可弹出设置界面。

###### 2.2.3.4.4.3病房管理

病房的添加可以通过批量导入来实现，导入模板在平台栏目最后的一列条目excel导入模块里面去下载，下载时需要选择对应的导入类型来进行下载。

病房代码：根据实际规划填写，代码必须唯一，不能重复。

病房外部代码：参照上面的病房代码填写。

病房名称：根据实际规划的填写。

额定床位：根据实际规划的填写，一个房间内有多少个床位，常规为3个，正常范围1-6个。

所属科室：根据实际情况选择绑定。

所属病区：根据实际情况选择绑定，需要先选择所属科室后，才能选择病区。

排序：根据实际情况填写。

备注：添加备注说明，没有实际功能。

是否启用：作为标识使用，如选择否，则效果类似删除，有些统计，查询的地方就不显示。

注意：病房代码，一定不能相同，否则无法创建！！！

创建完毕点击保存即可，如需修改，双击即可弹出设置界面。

###### 2.2.3.4.4.4床位管理

床位的添加可以通过批量导入来实现，导入模板在平台栏目最后的一列条目excel导入模块里面去下载，下载时需要选择对应的导入类型来进行下载。

点击增加病床后会弹出创建界面:

床位代码：根据实际规划填写，代码必须唯一，不能重复。

床位外部代码：参照上面的床位代码进行编写。

床位名称：根据实际规划的填写，与设备上设置的床位号一致，也是播报的标识。

所属科室：根据实际情况选择绑定。

所属病区：根据实际情况选择绑定，需要先选择所属科室后，才能选择病区。

所属病房：根据实际情况选择绑定，需要先选择所属病区后，才能选择病房。

管床医生：根据实际情况选择对应的人员，只能选择一位，且只能选择有职工工号和姓名的人员。

管床护士：根据实际情况选择对应的人员，只能选择一位，且只能选择有职工工号和姓名的人员。

床位类型：目前仅作为标识，默认可不选。

是否使用：为标识使用，如选择否，则效果类似删除。

排序：根据实际情况填写。

备注：添加备注说明，没有实际功能。

是否启用：作为标识使用，如选择否，则效果类似删除，有些统计，查询的地方就不显示。

注意：病房代码、一定不能相同，否则无法影响使用创建！！！

创建完毕点击保存即可，如需修改，双击即可弹出设置界。

###### 2.2.3.4.4.5护士站管理

护士站的添加可以通过批量导入来实现，导入模板在平台栏目最后的一列条目excel导入模块里面去下载，下载。

点击增加病床后会弹出创建界面:

护士站代码：根据实际规划填写，必须唯一，不能重复。

护士站名称：根据实际规划填写。

所属病区：根据实际情况选择绑定。

排序：根据实际情况填写。

备注：添加备注说明，没有实际功能。

是否启用：作为标识使用，如选择否，则效果类似删除，有些统计，查询的地方就不显示。

注意：代码一定不能相同，否则无法影响使用创建！！！

创建完毕点击保存即可，如需修改，双击即可弹出设置界。

##### 2.2.3.4.5职工信息设置

###### 2.2.3.4.5.1职工信息

职工信息的添加可以通过批量导入来实现，导入模板在平台栏目最后的一列条目excel导入模块里面去下载，下载时需要选择对应的导入类型来进行下载；常规情况下是由通过对接HIS后批量获取。

点击右上角的导出全部，可以导出整个项目的职工信息；另外也可先通过条件筛选后，选择对应的人员进行导出。

当用户密码输入错误5次后，账号会被临时锁住，需要登录管理员的账号，选择对应的被锁用户，点击右上角的解锁登录即可解锁。

职工头像无法通过批量导入的方式进行导入，需要手动编辑上传。

点击界面上的添加职工信息，弹窗如下：

上传头像：根据实际情况选择绑定，无法通过批量的形式导入，只能上传jpg或者png文件，且图片大小不超过10MB。

职工姓名：根据实际情况填写。

所属科室：根据实际情况选择绑定。

所属病区：根据实际情况选择绑定，需要先选择所属科室后，才能选择病区。

职工账号：根据实际情况填写，最多输入20个字。

职工职称：根据实际情况填写，仅作为标识使用，可以理解为员工的岗位名称一样。

职工职务：根据实际情况填写，作为过滤的条件，可以理解为工作职能。

电话号码：根据实际情况填写。

His职工工号：对接HIS后获取，患者数据里面的主治医师、护士，均采用工号关联，包括病区护士长的设置。

人员角色：作为权限赋予的标识，根据不同角色，赋予不同权限。

用户类型：根据实际情况填写，仅作为过滤的条件。

简介：根据实际情况填写，作为最终的个人简介来显示，最多支持300个字。

是否启用：为标识使用，如选择否，则效果类似删除。

注意：若是已有的职工信息，点击编辑，界面与新建的有略微差别，新增以下几项：

职工旧密码：根据实际情况设置，需大于或等于6六位，包含字母、数字。

职工新密码：根据实际情况设置，需大于或等于6六位，包含字母、数字，且需要输入正确旧密码才能进行修改操作；若遗忘密码，则可通过管理员的权限来重置密码。

初始创建的时候无以上两项。

###### 2.2.3.4.5.2职工主索引日志

此页面不对外开放，仅内部使用，是用来查看职工的登录相关信息，如登录的职工姓名，登录次数，最后登录时间等。

点击查看后，会跳转到另外一个页面，选择开始时间与结束时间，可进行搜索；点击重置时间，仅是重置选择的开始时间和结束时间。

###### 2.2.3.4.5.3手机用户登录管理

此页面仅对带有移动手持终端的项目开放，目前移动手持终端功能相对单一，仅做呼叫信息的通知显示。

出于对WIFI环境的较高依赖，伴随现场环境不确定的风险，目前移动手持终端呼叫接听功能没有开发。

需要注意的是，移动手持终端因常规数量较少，故采用手动注册的方式，添加后需要点击注册SIP账号。

点击添加用户，弹出窗口如下图：

用户名：根据实际情况填写。

用户密码：根据实际情况设置。

用户真实姓名：根据实际情况填写。

用户工号：根据实际情况填写，若为职工信息里面包含，则设置一样的工号即可。

联系方式：根据实际情况填写。

所属病区：根据实际情况选择绑定。

备注：添加备注说明，没有实际功能。

是否启用：作为标识使用，如选择否，则效果类似删除。

##### 2.2.3.4.6角色维护

此页面仅对管理人员进行开放，主要功能是针对不同的角色赋予不同的访问菜单权限。

点击添加，弹出窗口如下图：

角色名称：根据实际情况填写，最好是通俗易懂的职称名称。

角色代码：根据实际情况填写，一般以名称的英文单词命名，方便识别。

描述：根据实际情况填写，一般同角色名称。

是否启用：是否启用：作为标识使用，如选择否，则效果类似删除。

角色权限：根据实际情况赋予权限。

##### 2.2.3.4.7护理颜色设置

此页面仅对管理人员开放，可在项目实施时跟院方人员直接确认。

点击添加，弹出窗口如下图：

颜色名称：护理等级的名称，根据实际情况填写，医院一般都为一级护理，二级护理等这类形式。

关键词：适配医院不同的叫法，统一匹配成名称，才能对应匹配颜色，类似模糊适配的概念。

颜色代码：根据实际需求设置，可直接在色块区域进行选择，也可直接输入色号。

备注：添加备注说明，没有实际功能。

##### 2.2.3.4.8护理标签设置

此页面仅对管理人员开放，常规不涉及使用；建议实施前可以做一些深度的调研来确定一些常用的图标类似的提示。

点击添加，弹出窗口如下图：

上传图标：只能上传jpg、png、jpeg文件，且图片大小不超过10MB。

名称：根据实际情况填写。

代码：根据实际情况填写，没有什么特别的要求，参照顺序填写即可。

背景颜色：预留字段功能，默认选择不动即可。

文字颜色：预留字段功能，默认选择不动即可。

##### 2.2.3.4.9服务器设置

此页面仅对管理人员开放，常规不涉及使用。

点击服务器设置，内容分为三个模块，如下图：

此模块用来远程修改服务器的IP，在未授权的前提下，请勿操作，避免系统瘫痪；若需要修改，直接填写对应的IP，子网掩码，网关，DNS后，点击保存即可。

此模块用来远程重启或关闭服务器的，在未授权的前提下，请勿操作，避免系统瘫痪；若需要修改，需要输入服务器root密码，后操作方可有效。

此模块用来临时调整服务器时间，正常情况下，服务器的时间是同步项目上的时钟服务器时间，项目实施时，需要同步找医院确认时钟服务器IP，以便直接做同步操作。

##### 2.2.3.4.10日志管理

###### 2.2.3.4.10.1职工信息

此页面仅对管理人员开放；可以查看登录的用户账号，职工姓名，职工工号，登录时间，登录的IP。

###### 2.2.3.4.10.2操作日志

此页面仅对管理人员开放；可以查看用户的操作类型，操作时间，操作人，详细的操作内容。

##### 2.2.3.4.11用户权限管理

此页面仅对研发人员开放，用于调试修改用户的权限，禁止其他人员操作。

##### 2.2.3.4.12版本管理

此页面仅对管理人员开放，用于版本的自动更新；目前安卓与Linux均预留了功能，但总体实施上还是采用批量升级工具较为实用，故此功能为后期预留完善功能。

升级的前提是需要设备在线，与服务器的通讯保持正常状态，且长ping不丢包，如果有丢包的现象，可能会导致批量升级过程中，部分设备存在升级失败的现象；通过批量升级工具升级也会存在此问题，故需要确保现在网络的畅通。

点击上传设备版本，弹出如下窗口：

上传设备版本：根据实际情况选择对应的img镜像文件，需要先选择文件类型。

文件类型：优先选择文件类型，即升级包的类型。

适用系统：根据镜像包的系统进行选择。

文件地址：上传选择的镜像文件后会自动生成。

版本名称：根据实际情况，按规范命名。

备注：根据实际情况填写即可。

##### 2.2.3.4.13入院须知

此页面仅对管理人员开放，用于编辑入院须知的内容，不同科室可定义不同的须知内容。

点击添加，弹出窗口如下：

标题：根据实际情况进行填写。

是否启用：根据实际情况进行选择，不启用则不显示。

科室：根据实际情况选择，没有选择科室的为共用入院须知，有选择科室，即某科室单独使用。

入院须知内容：根据实际情况进行编写内科即可。

- 2.2.3.5信息查看

##### 2.2.3.5.1病床一览表

此菜单功能，可以根据所属科室，所属病区，患者姓名等进行筛选，查看具体的在科床位，包含有患者的床位与空床；点击上面上方的总床位数、今日新入院人数、待入科人数、今日出院人数等，可以直接按这些条件筛选对应的床位出来。

点击床位后，弹出窗口如下：

床位名称：前面设定完床位的相关信息后，此处就不用再次编辑，会自动关联显示。

所属科室：前面设定完床位的相关信息后，此处就不用再次编辑，会自动关联显示。

所属病区：前面设定完床位的相关信息后，此处就不用再次编辑，会自动关联显示。

住院号：HIS对接后，直接生成；若需要测试，则根据情况填写。

住院流水号：HIS对接后，直接生成，若需要测试，则根据情况填写。

患者姓名：HIS对接后，直接生成，若需要测试，则根据情况填写。

患者年龄：HIS对接后，直接生成，若需要测试，则根据情况填写。

患者性别：HIS对接后，直接生成，若需要测试，则根据情况填写。

床位代码：前面设定完床位的相关信息后，此处就不用再次编辑，会自动关联显示。

诊断结果：HIS对接后，直接生成，若需要测试，则根据情况填写。

责任医生：HIS对接后，直接生成，若需要测试，则根据情况选择。

责任护士：HIS对接后，直接生成，若需要测试，则根据情况选择。

入院时间：HIS对接后，直接生成，若需要测试，则根据情况填写。

出院时间：HIS对接后，直接生成，若需要测试，则根据情况填写。

护理级别：HIS对接后，直接生成，若需要测试，则根据情况填写。

病情症状：HIS对接后，直接生成，若需要测试，则根据情况填写，”病危“则有雪花标识，”病重“则有三角标识。

过敏类型：HIS对接后，直接生成，若需要测试，则根据情况填写。

隔离类型：HIS对接后，直接生成，若需要测试，则根据情况填写。

饮食状况：HIS对接后，直接生成，若需要测试，则根据情况填写。

安全防范：HIS对接后，直接生成，若需要测试，则根据情况填写。

点击换床后，弹出窗口如下：

床位：设置基本信息后，此床位号就无需重复填写。

更换床位：根据实际情况，选择要更换的床位，仅限同个病区下的床位更换。

更换时间：根据实际情况，进行选择，需要同时选择了更换的床位还有更换的时间，才能点击确认更换，完成更换的操作。

历史数据：下方空白区域会显示对应的换床记录，包含更换的时间，更换前后的具体床位，操作人员信息。

##### 2.2.3.5.2房态图

此菜单功能，可以根据科室、病区、病房名称、是否满床作为筛选条件，点击搜索，查看具体满足条件的房号。

点击某个病房号，弹出窗口如下：

可以查看到当前这个病房的名称，以及居住在此病房内的相关患者的姓名，责任医生，责任护士，及其他床头卡上面的一些粗略信息。

##### 2.2.3.5.3排班设置

此菜单功能主要用于显示不同病区下排班信息，用于电子白板上的同步显示；主要显示内容为班次，周期，科室，病区，开始时间，结束时间；排班的添加支持用模板批量导入来实现；常规情况下，都是直接同步HIS的数据。

优先点击设置排班周期，弹出窗口如下：

周期：根据实际情况进行选择，有周7天，双周14天，月30天。

班次：根据实际情况进行选择，有正，24，休，上，下。

是否开启自动排班：每周都会生成一份排班数据，开启后，会按照上一周的排班情况自动生成一份新的排班数据。

点击添加排班，弹出窗口如下：

排班表名：根据实际情况进行填写，常规书写XXX科-X班。

周期：设置过排班周期后，不用再另外选择，默认关联。

排班班次：设置过排班周期后，不用再另外选择，默认关联。

所属科室：根据实际情况进行选择绑定。

所属病区：根据实际情况进行选择绑定。

排班时间：根据实际情况设定初始的排班时间。

点击右侧排班按钮，弹出窗口如下：

此页面用来编辑成员的排班周期内每天的班次，需要注意的是，只有职工职务是护士，且用户类型是职工的成员，才能默认进入此页面列表里；每个班次都需要单独保存一次方可生效。

- 2.2.3.7门禁管理

##### 2.2.3.7.1用户管理

此页面用来添加门禁用户的基础信息和发卡操作，若用于访问平台的电脑没有连接读卡器，则默认提示连接失败：此页面可浏览用户的编号，姓名，用户类型，科室，病区，卡号，有效期，人脸等信息；用户的添加支持用模板批量导入；点击预览，可以直接添加过的用户人脸信息。

点击添加用户信息，弹窗如下：

上传人脸：根据实际情况，选择对应用户的照片，作为人脸识别对比用。

点击拍照：目前预留功能，无实际用途，也是上传图片。

所属科室：根据实际情况进行选择。

所属病区：根据实际情况进行选择。

姓名：根据实际情况进行填写。

编号：根据实际情况进行填写。

年龄：根据实际情况进行填写。

性别：根据实际情况进行填写。

手机号：根据实际情况进行填写。

用户类型：根据实际情况进行选择。

用户权限：需要优先在通行时间模板里面创建时间模板，然后在权限管理添加时间权限组，最后才能在用户权限选择对应的权限组，支持多选。

是否启用：根据实际情况进行选择。

主IC卡号：根据读卡器读出的卡号，只支持阿拉伯数字填写。

有效期：根据实际情况进行选择。

卡记录：记录一系列对卡的操作记录，发卡，挂失，补卡，注销。

若是针对已经创建的用户，点击编辑后会在主IC卡号下面新增按钮，可以对用户的卡进行挂失，补卡，注销操作；对应的操作记录会上传到卡记录里面。

点击发卡，弹出窗口如下：

在此页面，选择对应的人员，可以进行发卡的操作，支持单独发卡和批量发卡。

##### 2.2.3.7.2通行时间模板

此页面主要用于添加通行的时间模板，即什么时间段用户可以开门；可以查看模板编号，模板名称，对应的科室，对应的病区，通行时间，是否启用等。

点击添加时间模板，弹出窗口如下：

模板编号：根据需要进行填写。

模板名称：根据实际情况进行命名。

所属科室：根据实际情况进行选择绑定。

所属病区：根据实际情况进行选择绑定。

说明：备注说明，没有其他特别功能。

是否启用：启用状态。

通行时间：周一至周日的通行时间设置，根据实际情况进行设置即可。

##### 2.2.3.7.3权限管理

此页面主要用于添加时间权限组，可以查看权限组编号，权限组名称，对应的科室，对应的病区，是否公开，是否启用，详细配置等内容。

点击添加时间权限组，弹出窗口如下：

权限组编号：根据实际情况进行填写。

权限组名称：根据实际情况进行填写。

所属科室：根据实际情况进行选择绑定。

所属病区：根据实际情况进行选择绑定。

是否启用：根据实际情况进行填写。

是否公开：根据实际情况进行选择。

时间模板：选择前面设定的通行时间模板。

说明：根据实际情况进行填写。

选择设备：根据实际情况选择对应的设备。

- 2.2.3.8主设备管理

##### 2.2.3.8.1设备管理

此页面为设备统一管理界面，主要用于显示设备的名称，SN，设备类型，对应的科室，对应的病区，病房，床位，IP地址，SIP账号，SIP密码，SIP的ID，位置等信息；设备的添加支持通过导入文件批量导入。

导出全部与导出选中项，均为导出配置文件；一键重启即直接给设备远程重启；一键开机与一键关机是关联使用，一键关机后仅能通过一键开机或断电操作进行开机；

点击远程控制，可以远程进行对设备IP修改，对讲音量的设置。

点击添加设备，弹出窗口如下：

所属科室：根据实际情况进行选择绑定。

所属病区：根据实际情况进行选择绑定。

设备代码：保存后自动生成，不用填写。

设备类型：根据实际要添加的设备类型进行选择。

设备名称：根据实际情况进行命名，建议按一定规则来，内部标识识别作用。

设备优先级：预留功能，暂无实际用途，可不填写。

病房快照：根据实际情况进行绑定选择。

病床快照：根据实际情况进行绑定选择。

IP地址：根据实际情况进行填写。

子网掩码：根据实际情况进行填写。

网关地址：根据实际情况进行填写。

设备位置：根据实际情况进行填写，暂无实际的作用，可不填写。

绑定门灯：若门灯接此床头机上，则需要打开绑定；若不接门灯，则默认不打开。

设备排序：根据实际情况进行填写。

设备告警状态：当有呼叫被接听中的时候，会显示繁忙状态；没有呼叫则显示空闲状态。

设备忙闲状态：当有报警被接听中的时候，会显示繁忙状态；没有呼叫则显示空闲状态。

关联病房类型：在版本迭代到4.2后，常规选择普通病房即可，如过是ICU则选择ICU重症病房；根据不同的类型，对应不同的规则。

是否启用：根据实际情况进行选择。

##### 2.2.3.8.2设备设置

此页面主要用于对病区设备批量下发一些修改操作；在创建完科室和病区后，会自动生成列表在此页面下，无需额外进行添加的操作。

点击编辑弹出窗口如下：

声音设置：可以根据实际情况，设定病区下面设备的夜晚时间段，通话音量，提示音量，白天媒体音量，夜晚媒体音量。

屏幕设置：可以根据实际情况，设定病区下面设备的亮度，屏保时间，亮屏时间，息屏时间，还能设置夜间模式下的亮度，屏保时间。

走廊屏设置：可以根据实际情况，设定病区下面走廊屏的亮屏时间，息屏时间。

点击下发设备，点击确定，即可就设备进行批量下发修改，正常需要有一小会缓冲时间。

##### 2.2.3.8.3设备类型管理

此页面仅对研发成员开放，实施人员无需操作，可以来查看设备类型，默认即可；主要用于展示设备类型的名称，设备类型编码，说明内容，是否启用等。

点击添加类型，弹出窗口如下：

设备类型名称：根据实际情况填写，一般都有标准的命名。

设备类型编码：由研发成员内部定义。

排序：根据实际情况进行选择。

说明：备注说明，无实际功能。

是否启用：根据实际情况进行选择。

点击编辑，可对已创建的类型，进行修改。

- 2.2.3.9统计查询

##### 2.2.3.9.1住院病人呼叫查询

此页面主要用于查询设备的呼叫记录，可以查看呼叫源，呼叫目标，呼叫开始时间，呼叫结束时间，接听开始时间，呼叫内容，呼叫类型，所属科室，所属病区；进入后需要输入访问密码，默认密码为802317。

##### 2.2.3.9.2门禁信息查询

###### 2.2.3.9.2.1开门记录查询

此页面主要用于查询开门记录，可以查看设备名称，用户姓名，卡号，开锁类型，开门时间，截图，所属科室，所属病区信息。

###### 2.2.3.9.2.2发卡记录查询

此页面主要用于查询发卡记录，可以查看设备用户姓名，用户状态，用户类型，所属科室，所属病区，卡号，发卡人，发卡时间信息。

###### 2.2.3.9.2.3卡记录查询

此页面主要用于查询对卡的操作记录，可以查看操作类型，用户姓名，用户状态，用户类型，所属科室，所属病区，卡号，操作人，操作时间信息。

###### 2.2.3.10.3.1科室匹配

此页面仅对实施人员开放，根据实际情况进行选择绑定即可；即自己实施时候内部临时创建的科室与HIS对接后获取的科室，进行绑定。

###### 2.2.3.10.3.2病区匹配

此页面仅对实施人员开放，根据实际情况进行选择绑定即可；即自己实施时候内部临时创建的病区与HIS对接后获取的病区，进行绑定。

###### 2.2.3.10.3.3病房匹配

此页面仅对实施人员开放，根据实际情况进行选择绑定即可；即自己实施时候内部临时创建的病房号与HIS对接后获取的病房号，进行绑定；目前仅能通过一个一个手动去选择绑定，后续会做操作上的优化。

###### 2.2.3.10.3.4床位匹配

此页面仅对实施人员开放，根据实际情况进行选择绑定即可；即自己实施时候内部临时创建的床位号与HIS对接后获取的床位号，进行绑定；目前仅能通过一个一个手动去选择绑定，后续会做操作上的优化。

##### 2.2.3.10.4数据同步日志

此页面仅对研发人员开放，主要用于查询数据同步的日志，可以查看到导入的数据库名，导入的表名，导入的内容，创建的时间等信息；不建议实施人员进行修改和删除等其他操作，避免造成错误。

- 2.2.3.11 excel导入

此页面仅用来下载可以导入的模板，选择需要的类型，点击导入模板下载即可。

- 2.2.3.12资源管理

##### 2.2.3.12.1宣教视频管理

此页面主要用于宣教视频的添加，可以查看到视频名称，所属科室，所属的病区，说明内容，以及是否点播，是否启用。

点击添加视频，弹出窗口如下：

上传视频：根据实际情况进行选择，目前只支持MP4格式，且大小不超过100M。

上传封面图：根据实际情况进行选择，目前只支持上传jpg/png文件，大小不超过10M。

视频名称：根据实际情况进行填写。

视频地址：上传视频后，默认生成一个地址。

视频类别：根据实际情况进行选择。

所属科室：根据实际情况进行选择。

所属病区：根据实际情况进行选择。

说明：仅作为备注说明，没有实际功能。

是否床头机：作为过滤条件，开启后，床头机就会显示宣教视频的内容。

是否门口机：作为过滤条件，开启后，门口机就会显示宣教视频的内容。

是否护理看板：作为过滤条件，目前暂未启用。

是否启用：默认选择启用，若不启用，则无法正常看到宣教视频。

##### 2.2.3.12.2检查提醒编辑

此页面主要用于检查提醒的编辑与下发，是下发到管理机上，并非到床头机或者门口机上；床头机上的信息是由管理机下发。

##### 2.2.3.12.3 LOGO管理

此页面主要用于LOGO的设置与修改管理；床头机、门口机、电子白板的LOGO均从此进行设置，管理机与电子看板后续均没有LOGO。

点击添加LOGO，弹出窗口如下：

上传LOGO：根据实际情况进行选择，需要注意大小和格式。

名称：考虑到需要固定命名才能获取，故后续定义为类别，直接通过选择绑定即可。

尺寸：根据实际分辨率进行填写LOGO的尺寸。

LOGO地址：图片上传后，地址自动生成，无需从新修改。

备注：没有实际作用，仅作为备注说明使用。

2.3 终端设备设置

2.3.1管理机

管理机开机后，主界面如下图所示，点击右上角系统设置即可进入设置界面。

设置界面里有屏幕设置、声音设置、呼叫通话、网络/服务器、呼叫记录、其他设置、设备设置、显示设置，其中网络/服务器、设备设置为必设置项，必设置项先修改。

2.3.1.1系统设置

2.3.1.1.1网络/服务器

1、业务服务器

如有业务服务器，需填写现场服务器IP及端口号（默认出厂IP为：192.168.12.90  端口号为9700），并选择开启选项，设置完毕点击保存即可。

（如果没服务器的情况只需修改网络设置即可，业务服务器及VOIP不用设置。）

2、网络设置

根据现场网络划分要求填写相应的IP、子网掩码、网关改成现场需求的即可，DNS一般默认8.8.8.8

3、VOIP设置

1.代理服务器：填入服务器IP即可，注意格式为：sip：服务器IP。

例：sip：192.168.12.90

2.设备域：填入服务器IP（1.2默认会自动同步服务器IP）

3.用户账号：在其余设置正确的情况下，会从平台上自动获取

4.密码：在其余设置正确的情况下，会从平台上自动获取

5.生存周期：默认1800即可，无需修改

6.是否开启：点击变成绿色即为开启

注意：所有设置修改完毕记得点击保存！否则修改无效。

2.3.1.1.2设备设置

1、设备设置

信息上报地址：填写第三方地址，用于向第三方平台上报心跳包，包括设备名称、病区代码、设备类型等。没有用到不填即可。

间隔时间：默认180即可

病区：填写对应的病区名称

设备绑定码：按平台上生成的SN码填写即可

副机：开启后该管理机被定义为管理副机

是否离线检测：开启后，管理中心页面可以观察到床头机是否离线

是否开启等待处理：多个床位同时呼叫时，显示其他床位等待接听。

2、病区管理

开启后，可以添加其他病区管理机的设备绑定码，添加后需点击下方保存。添加了哪个病区的管理机，在本管理机管理中心页面右下角，可以切换该病区，可以查看病区床位信息、下呼床头机、接听呼叫等。

恢复出厂设置：点击即可恢复出厂设置

设备信息：可以查看软件版本信息

2.3.1.1.3屏幕设置

屏幕设置主要是调整屏幕亮度以及屏保时间，如果要屏幕常亮不息屏把屏保时间改为0即可

2.3.1.1.4声音设置

主要是设置语音播报，声音设置让后期使用者自行调整即可

根据现场要求可自行设置，语音播报的速度，并且可设置是否需要播报病区、播报房间号

2.3.1.1.5呼叫通话

单击“呼叫通话”图标，系统将进入如下图所示界面：

快速呼叫

勾选快速呼叫，即管理中心点击分机时,不弹出分机详情,直接呼叫分机进行对讲。 一般设置不要开启即可，防止误碰即可发起通话，对患者造成骚扰。设置完毕后，单击“保存”图标，系统语音提示“修改成功”即可。

话务台接听

单击“话务台接听”图标，系统将进入如下图所示界面：

勾选接听模式及相应模式下的功能配置。设置完毕后，单击“保存”图标，系统语音提示“修改成功”即可。

安保设置

单击“安保设置”图标，系统将进入如下图所示界面：

点击安保地址的SIP地址框，从通讯录中选中要设置的安保地址，点击“确定”。设 置完毕后，单击“保存”图标，系统语音提示“修改成功”即可。

2.3.1.1.6呼叫记录

单击“呼叫记录”图标，系统将进入如下图所示界面： 在此界面，可查询本机所有的通话记录。

呼入

单击“呼入”图标，系统将进入如下图所示界面： 在此界面，可查询本机所有呼入的通话记录。

呼出

单击“呼出”图标，系统将进入如下图所示界面： 在此界面，可查询本机所有呼出的通话记录。

未接

单击“未接”图标，系统将进入如下图所示界面： 在此界面，可查询本机所有未接的通话记录。

2.3.1.1.7其他设置

走廊屏

暂未开放，默认不打开即可

单片机

特殊单片机支持：设备右上角不是红灯时，关闭会变成红灯；设备右上角时红灯时，关闭会熄灭。点击保存生效。

开启指示灯：关闭后右上角指示灯会熄灭。点击保存生效。

定时重启

设置定时重启时间，开启右侧按钮，保存生效。

2.3.1.1.8显示模式

进入后如下图，默认精简模式即可，标准模式暂未开放。

2.3.1.2管理中心

左侧包含病房床头机、病房门口机、未处理事件，下方显示护理等级及对应颜色（患者职工存在的护理等级才会显示出来）；最下面显示设备名称，圆点为绿色表示注册上服务器，灰色则没有注册上服务器（无服务器的项目不用关注圆点）。

2.3.1.2.1病房床头机

页面如下图，显示床位一览表，包含床号、患者姓名、性别、年龄。

点击床位显示患者具体信息，也可以点击呼叫直接与床头机通话，无需患者接听。

消息提醒和播放视频功能暂未开放

2.3.1.2.2病房门口机

显示病房一览表（平台上添加了门口机设备才会显示），包括病房门口机设备名称和房间内的床位号。点击直接呼叫病房门口机，无需接听可直接通话。

2.3.1.2.3未处理事件

显示未能接听处理的呼叫记录，与系统设置-呼叫记录-未接内容相同。

2.3.1.2.4通讯录

此页面会显示其他病区管理机，包含搜索功能；点击管理机可以相互进行视频通话。

2.3.1.3广播

2.3.1.3.1广播喊话

本机广播

开启后，播放音乐时，本机也会播放。

广播区域

可以选择全区或分区，全区即该病区内所有设备，分区可以自行设置，详见“3.分区管理”

广播音源

目前只能从音乐库选择音源，外接音源功能暂未开放。详见“2.音乐库”

喊话

点击喊话，按住设备右下角“talk”按钮，可直接喊话或通过话筒喊话，喊话声音也会受到“广播区域”影响，被选中的区域中的设备才会收到喊话。喊话结束后点击结束喊话即可。

2.3.1.3.2音乐库

音乐库中可以添加播放列表，点击“创建播放列表”，首先需要设置名称，然后点击添加文件，就会进入到系统的文件保存位置。

但系统自带并没有可播放文件。但是设备底部有SD卡插槽，可以通过SD卡将播放文件加入播放列表。添加完文件之后点击确定。音乐库主界面就会保存一条记录。

2.3.1.3.3分区管理

点击创建分区，首先需要设置分区名称。下方左侧分类显示该病区内所有设备，选中设备，点击中间向右的箭头，选中的设备会添加到右侧。选择完成后点击确定，被添加到右侧的设备将被加入到一个分区。一个设备可以被加入到多个分区。

2.3.1.3.4宣教视频

视频区域

可以选择全区或分区，分区即在分区管理中设置的分区。

宣教视频

视频内容需要在管理平台上添加。添加操作详见上文。

添加完后选择需要下发的视频，点击“宣教视频下发”，被选中区域的设别会收到宣教视频。

由于宣教视频同步平台数据，要删除此处的宣教视频，需要在平台进行删除。

2.3.1.4托管

自动托管按钮开启后，设置的“自动托管时间段”生效，会在该时间段内自动托管到下面选中的托管主机。

点击“托管主机”右侧框，会显示通讯录中的管理机设备，选中想要托管到的设备，点击确定即可。

托管后该病区的呼叫信息该管理机不能接受，只有被托管的设备才能接收到呼叫信息。

2.3.1.5留言留影

主界面如下，点击右上角“创建留言”或“创建留言留影”。

以“创建留言留影”为例，点击后界面如下，会自动打开摄像头，点击右侧开始留言按钮，就可以开始留言留影。

再次点击结束留言，处理完后界面如下。点击播放留言，可以播放刚才记录的留言留影。点击保存刚才的留言留影会被保存。若未点击保存直接返回管理中心，则主页面中不会有记录。

2.3.1.6呼叫保安

此功能需要在保安处放置一台管理机，并在【系统设置-呼叫通话-安保设置】中选中安保出的管理机并保存。以上条件满足后，点击呼叫保安可直接与安保处管理机通话。

2.3.1.7网页端设置

此功能可对管理机进行远程配置，适用于不方便接触到设备的情况。如果可以接触到设备，建议参照上文直接在设备端进行配置。

打开浏览器，网址栏输入管理机的IP地址，回车，提示输入用户名（admin）和密码（802317），输入正确后点击登录，进入管理机网页端首页。（需要保证计算机与管理机的网络畅通）。

2.3.1.7.1首页

首页左侧为菜单栏，主界面显示管理机的软件版本，以及SIP是否注册到服务器。

2.3.1.7.2设备设置

设备设置中，服务器填写实际的服务器IP，服务器端口为固定9700，勾选启用（若项目没有配备服务器，不要勾选，此项设置可以略过）。病区代码、房间号、床位号三项内容不用填写。填写完后点击应用。

2.3.1.7.3网络设置

网络设置中， IP地址、子网掩码、默认网关根据项目规划进行设置； DNS也可根据规划设置，或设置默认的８.８.８.８即可。设置完成后需点击应用。

若在网页端修改IP地址，应用后页面会消失，需要重新访问修改后的IP地址，同样也要保证计算机能够ping通修改后的IP地址，即网络互通。

2.3.1.7.4 SIP设置

若项目没有配备服务器，此项设置可忽略，不要勾选下方“启用”。

服务器要以固定格式填写：sip:服务器IP，服务器IP即项目实际规划的服务器IP；设备域填写项目实际规划的服务器IP；用户名为平台上添加设备后，自动生成的sip账号；密码为平台上添加设备后，自动生成的sip密码。勾选启用，点击应用

2.3.1.7.5音量设置

设置设备对讲音量，最小为0，最大为5，设置完后点击应用。

2.3.1.7.6通讯录

此项设置针对模拟分机且没有服务器的项目使用，需要导入文件才能与模拟分机设备进行通话。点击选择文件，选中后点击应用，显示succeed表示导入成功。

2.3.1.7.7数据上传

此页面暂时没有用到，后续会去掉。

2.3.1.7.8技术调试

此页面显示设备的实时界面，只有显示功能不可操作（可能由于浏览器缓存或同步时间等问题，导致此页面显示不正确，可清除缓存后刷新网页重试）。

2.3.1.7.9用户退出

点击应用按钮退出登录，需要重新输入用户名和密码。

2.3.2门口机

2.3.2.1初始界面

设备上电之后，进入到设备初始化界面：

点击手动初始化，进入到手动初始化界面。

第一页，IP地址相关内容根据现场具体规划填写，DNS可以设置为默认8.8.8.8。点击保存。

左滑进入第二页，填写相对应的服务器地址；数据端口默认9700；视图端口默认90；绑定码需要填写平台上添加的此设备的SN，“SN”需保留；刷新间隔默认为0。点击保存即可（若填写不正确，点击保存会返回初始界面）。

保存后进入门口机主界面。

2.3.2.2主界面

主界面左上角显示医院logo，具体图片可在平台设置（详见上文）。

右上角显示日期、时间，以及服务器注册图标、网络连接图标。正常情况下两个图标都为绿色，注册服务器图标为灰色表示没有注册到服务器，此时会导致数据、时间等显示不正确；网络连接图标为灰色表示网线没有接入设备。

主体左侧显示病房名称、病房内床位，以及护理、功能、呼叫和设置按钮。

点击护理按钮，弹出进入护理提示，此时走廊显示屏也会提示该房间进入护理。同时门口机进行300秒倒计时，倒计时结束自动退出护理。

点击功能按钮，进入如下界面。首先是“科室简介”，内容可通过平台中科室管理处进

行编辑。“宣教视频”加载平台上下发的宣教视频（详细设置见上文），点击可播放；第一个视频显示暂无数据，表示该视频没有设置封面，点击仍然可以播放视频。

播放过程中可以点击左上角叉号取消播放。

点击呼叫按钮，显示如下界面。呼叫护士站主机，显示“xx房呼叫”，管理机可以进

行接听或挂断。

点击设置按钮，进入设置页面，详见“2.3.2.3设置界面”。

主体右侧显示床位的具体信息，包括床位号，患者姓名、性别、年龄，护理等级，责任

医生和责任护士的头像和姓名。第四个床位显示不全可以上下滑动。

2.3.2.3设置界面

点击设置按钮，首先弹出输入密码框，输入密码“802317”，点击确定进入设置页面。

2.3.2.3.1屏幕配置

亮度调节

拖动或点击亮度调节，可以调节屏幕显示亮度。

亮屏时间段（默认打开，一直不息屏的话会减少设备使用寿命），此功能打开后可以设置亮屏时间段，在此时间段外，设备会自动息屏。

屏保时间间隔，单位为分钟，每间隔指定时间，出现屏保界面（如下图），3秒后消失；所有设置点击保存后生效。

屏幕旋转

此处选择的显示模式，需要结合平台中“病区管理”，选择对应的横屏或竖屏模板，若不对应会显示出错。可根据设备类型选择合适的显示模板。

竖屏显示界面如下。左上角logo可在平台中设置，详见上文。

2.3.2.3.2声音配置

可以设置通话音量、提示音量、白天媒体音量和夜晚媒体音量，同时可以设置夜晚时间段，在此时间段内，设备的媒体音量会以夜晚媒体音量为准。设置完成后需点击保存。

2.3.2.3.3网络/服务器

服务器配置（无服务器无需设置）

此页面与手动初始化时填写的内容相同，若服务器无变动，此处不要改动；若服务器有变动，服务器地址需要改为实际的服务器地址，绑定码改为新服务器上该设备对应的绑定码。

网络设置

此处与手动初始化时填写的内容也相同，可设置设备的IP地址及相关信息。

VOIP设置（无服务器无需设置）

前两项设置与平台上对应正确时，此项中数据会自动获取到，无需手动填写。

代理服务器格式为：sip:服务器IP

设备域为服务器IP

用户账号为平台上添加此设备时自动生成的sip账号

密码为平台上添加此设备时自动生成的sip密码

开启按钮需开启

设置完成后需点击保存

2.3.2.3.4对讲配置

呼叫组配置

此处获取平台的群组设置，一般不需要手动配置。

平台中设置了组号为111的群组，设备类型选择为数字床头机，并将此设备添加进了群组，此处会显示出来（具体设置见上文）。若关闭此处的开启按钮，该门口机将接收不到该群组中其他设备的呼叫信息、进入护理信息等。

若平台上同时将该设备加入多个群组，此处会显示多个。关闭某一群组的按钮，该设备将接收不到该群组中其他设备的呼叫信息、进入护理信息等。

设置完后点击保存生效。

联动配置

此处获取平台的群组设置，一般不需要手动配置。

此处会显示与该设备在同一个群组的管理机信息，使管理机可以接收到该设备的呼叫、进入护理等。平台上若有多个管理机与该设备在同一个群组，此处会对应显示多个管理机信息。关闭开启按钮后，对应的管理机将不会接收到该设备的呼叫、进入护理等

视频配置

此功能使用的前提是门口机设备上带有摄像头。

开启视频使能按钮，视频负载默认102不可修改，点击保存。当该门口机呼叫时，管理机接听后，管理机上会显示该门口机的视频。关闭后，门口机呼叫，与管理机只能对讲，无法看到门口机的视频。

2.3.2.3.5设备配置

设备配置

有病区编号和房间号信息。一般不需要手动配置，服务器设置与网络设置正确后会自动同步。携带门灯按钮默认关闭，若门灯接到了此设备，打开后门灯颜色会跟据该设备的状态（呼叫、进入护理等），显示不同颜色。点击开始使用生效

防区配置

此处显示设备背面的8路防区接口，可连接卫生间报警按钮。8个引脚中，1、3、5、7与GND短接后会提示该房间卫生间报警，2、4、6、8与GND短接后可以取消对应的1、3、5、7的卫生间报警。可根据此原理与卫生间报警按钮对应接线。

点击卫生间报警，会有弹窗，可选择报警类型，目前只有卫生间报警一种类型。

点击接口，有3C、NO和NC三种，默认NO即可，其他两种功能暂未开放。

延时功能暂未开放，默认为0即可。

版本信息

此页面显示设备安装的软件版本信息，连续点击版本号五次可进入底层系统设置。

恢复出厂设置

点击恢复出厂设置按钮，设备恢复出厂设置

2.3.2.4网页端设置

此功能可对门口机机进行远程配置，适用于不方便接触到设备的情况。如果可以接触到设备，建议参照上文直接在设备端进行配置。

打开浏览器，网页端输入设备IP地址，回车弹出输入用户名（admin）和密码（802317）的弹窗，输入正确后点击登录，进入设备首页。

2.3.2.4.1首页

首页显示设备的软件版本信息，硬件分辨率信息，和SIP是否注册到服务器，OK表示注册到了服务器，没有注册到服务器显示OFF。

2.3.2.4.2设备设置

设备设置中（若项目没有配备服务器，不要勾选，此项设置可以略过），服务器填写实际的服务器IP，服务器端口为固定9700，绑定码填写平台上该设备对应的绑定码，病区代码填写该设备所在病区代码，床位号可不填。设置完后点击应用生效。

2.3.2.4.3网络设置

网络设置，填写现场规划的设备的IP地址、子网掩码、默认网关和DNS，DNS也可使用默认的8.8.8.8。点击应用生效。

2.3.2.4.4 SIP设置

若项目没有配备服务器，此项设置可忽略，不要勾选下方“启用”。

服务器要以固定格式填写：sip:服务器IP，服务器IP即项目实际规划的服务器IP；设备域填写项目实际规划的服务器IP；用户名为平台上添加设备后，自动生成的sip账号；密码为平台上添加设备后，自动生成的sip密码。勾选启用，点击应用生效。

2.3.2.4.5音量设置

设置设备对讲音量，最小为0，最大为5，设置完后点击应用。

2.3.2.4.6通讯录

门口机未开放此功能，无需设置。

2.3.2.4.7技术调试

此页面显示设备的实时界面，（可能由于浏览器缓存或同步时间等问题，导致此页面显示不正确，可清除缓存后刷新网页重试）。下方可选择呼叫类型进行模拟呼叫。咨询呼叫为普通呼叫模式；输液完毕不用于门口机，未开发；卫生间报警模拟卫生间按钮报警。选中对应的模式，点击右侧模拟呼叫，设备端会发出相应的呼叫。

2.3.2.4.8用户退出

点击应用按钮退出登录，需要重新输入用户名和密码。

2.3.3床头机

2.3.3.1.床头卡

主界面（床头卡）主要显示患者信息。

顶部左侧显示logo，可通过平台上传图片，设置logo。顶部右侧显示日期和时间，以及SIP注册标识和网络连接标识。两个标识为绿色表示正常，SIP注册标识变为灰色表示设备没有注册到服务器；网络连接标识变为灰色表示设备网线连接出错。

主体部分显示床位号，患者姓名、性别、年龄、护理级别、饮食、过敏、防护信息、入院时间、住院号、责任护士、责任医生哪个、护士长等信息。右侧是导航键，包括床头卡、功能、增援和护理。

其中患者信息的饮食、过敏、防范的信息，可能因为信息过多显示不下，可以通过点击内容框，弹出弹窗，显示全部信息，如点击防范内容框如下图。

2.3.3.2.功能

功能页面如下图，共包括12个模块；其中检验查询与检查查询合并为一个功能模块一起说明。

2.3.3.2.1入院须知

点击入院须知模块，显示如下图，具体入院须知内容通过平台进行编辑（详见上文）。

2.3.3.2.2医院介绍

点击医院介绍模块，显示如下图，具体医院介绍内容通过平台进行编辑（详见上文）。

2.3.3.2.3科室介绍

点击科室介绍模块，显示如下图，具体科室介绍内容通过平台编辑（详见上文）。

2.3.3.2.4宣教视频

点击宣教视频模块，显示如下图。显示平台上添加下发的宣教视频（详见上文），点击可播放。第一个视频显示暂无数据，表示该视频没有设置封面，点击仍然可以播放视频。

播放过程中可以点击左上角叉号取消播放。

2.3.3.2.5费用查询

此功能使用的前提是，HIS提供了患者的费用相关数据并进行了对接，数据直接显示到床头机设备上。

由于本地没有数据，使用温附一项目的此界面做示例，与标准版本有所差别但功能类似。

左侧显示入院后的总费用和近几天每天的费用，右侧显示具体每一项的缴费信息

2.3.3.2.6检验查询、检查查询

此功能使用的前提是，HIS提供了患者的费用相关数据并进行了对接，数据直接显示到床头机设备上。

两个模块页面相同。点击检验查询，直接进入检验信息，点击检查查询，直接进入检查信息。同时在页面内点击左侧按钮也可切换两个页面。检查或检验的具体信息显示在右侧，如下图。

2.3.3.2.7医嘱查询

此功能使用的前提是，HIS提供了患者的费用相关数据并进行了对接，数据直接显示到床头机设备上。

可以显示长期遗嘱和临时遗嘱，信息列表如下图，包括遗嘱 状态、时间、内容、执行信息等。（一般遗嘱执行人为护士，目前数据对接后，执行人显示的是开医嘱的医生，此错误后续会进行修复）。

2.3.3.2.8吸氧倒计时

点击吸氧倒计时模块，界面如下。可以滑动屏幕设置倒计时时间，设置完成后点击开始计时。未开始计时之前取消按钮与左上角返回按钮功能相同。

开始计时后界面如下。可以点击暂停按钮（点击后变成开始按钮），计时停止，此时可以点击左上角返回按钮退出该页面，重新进入后保持退出前的状态，可点击开始继续计时。在倒计时进行的状态下，也可通过点击左上角返回按钮退出该页面。退出该页面后，设备页面会刷新，后续会修复。

退出该页面后（不能使用上述页面的取消按钮退出，否则右上角标识将不会消失，后续进行修复），屏幕右上角会显示一个计时标识。在暂停状态下退出，右上角时间暂停；在计时状态下退出，右上角时间会持续倒计时。

倒计时结束后，床头机自动进行定时报警（与呼叫功能相同，提示不同）。

2.3.3.2.9主动息屏

点击主动息屏模块，设备屏幕熄灭。再次点击屏幕亮屏。

2.3.3.2.10消息通知

点击消息通知模块，显示界面如下。通知内容通过平台设置（详见上文）。左侧显示通知的标题，点击标题，右侧显示对应的通知内容。

2.3.3.2.11系统设置

点击系统设置模块，弹出输入密码界面，正确输入密码：802317，点击确定，进入系统设置界面。

包括屏幕配置、声音配置、网络/服务器、对讲配置和设备配置5部分。

屏幕配置

拖动或点击亮度调节，可以调节屏幕显示亮度。

亮屏时间段（默认打开，一直不息屏的话会减少设备使用寿命），此功能打开后可以设置亮屏时间段，在此时间段外，设备会自动息屏。

屏保时间间隔，单位为分钟，每间隔指定时间，出现屏保界面（如下图），3秒后消失；所有设置点击保存后生效。

屏幕旋转：床头机模板只有一种横屏模板，可以设置方向横屏模式。默认横屏即可。

声音配置

可以设置通话音量、提示音量、白天媒体音量和夜晚媒体音量，同时可以设置夜晚时间段，在此时间段内，设备的媒体音量会以夜晚媒体音量为准。设置完成后需点击保存。

网络/服务器

服务器配置（无服务器无需设置）

此页面与手动初始化时填写的内容相同，若服务器无变动，此处不要改动；若服务器有变动，服务器地址需要改为实际的服务器地址，绑定码改为新服务器上该设备对应的绑定码。

网络设置

此处与手动初始化时填写的内容也相同，可设置设备的IP地址及相关信息。

VOIP设置（无服务器无需设置）

前两项设置与平台上对应正确时，此项中数据会自动获取到，无需手动填写。

代理服务器格式为：sip:服务器IP

设备域为服务器IP

用户账号为平台上添加此设备时自动生成的sip账号

密码为平台上添加此设备时自动生成的sip密码

开启按钮需开启

设置完成后需点击保存

对讲配置

（1）呼叫组配置

此处获取平台的群组设置，一般不需要手动配置。

显示该设备所属的群组，开启后，该群组中被添加的设备，会接收到改设备的呼叫、进入护理、增援等信息，也可以被管理机呼叫。一个床头机设备只能属于一个群组。

设置完后点击保存生效。

（2）联动配置

此处获取平台的群组设置，一般不需要手动配置。

此处会显示与该设备在同一个群组的管理机信息，使管理机可以接收到该设备的呼叫、进入护理等。平台上若有多个管理机与该设备在同一个群组，此处会对应显示多个管理机信息。关闭开启按钮后，对应的管理机将不会接收到该设备的呼叫、进入护理等

（3）视频配置

此功能使用的前提是设备上带有摄像头。

开启视频使能和视频通话按钮（只有视频使能按钮打开后才能打开视频通话按钮），视频负载默认102不可修改，点击保存。当该设备呼叫时，管理机接听后，管理机上会显示该设备的视频，该床头机上也会显示管理机的视频，即双向视频通话；但管理机下呼该床头机，目前只能在管理机看到床头机的视频，床头机不能看到管理机的视频。关闭后，床头机与管理机只能对讲，无法进行视频对讲。

床头机上看到的管理机摄像头拍到的视野。

设备配置

（1）设备配置

携带门灯按钮默认关闭，若门灯接到了此设备，打开后门灯颜色会跟据该设备的状态（呼叫、进入护理等），显示不同颜色。点击开始使用生效

（2）防区配置

此处显示设备背面的8路防区接口，可连接卫生间报警按钮。8个引脚中，1、3、5、7与GND短接后会提示该房间卫生间报警，2、4、6、8与GND短接后可以取消对应的1、3、5、7的卫生间报警。可根据此原理与卫生间报警按钮对应接线。

点击卫生间报警，会有弹窗，可选择报警类型，目前只有卫生间报警一种类型。

点击接口，有3C、NO和NC三种，默认NO即可，其他两种功能暂未开放。

延时功能暂未开放，默认为0即可。

（3）功能键配置

功能键本质为设备上背面或内部的引脚，可连接呼叫手柄。

例如HS1、HS3等型号的床头机，设备上有呼叫（红色）和功能键（绿色）的实体按钮，连接床头机的手柄也会有这两个按钮。此处的功能键选择输液完毕，当按下设备上或手柄上的绿色按钮时，床头机就会发出输液完毕的呼叫；若选择为亮屏息屏，则按下绿色按钮可以控制息屏亮屏。

（4）版本信息

此页面显示设备安装的软件版本信息，连续点击版本号五次可进入底层系统设置。

（5）恢复出厂设置

点击恢复出厂设置按钮，设备恢复出厂设置

2.3.3.3增援

点击增援按钮，床头机发出增援呼叫，管理机可进行接听并通话。

2.3.3.4护理

点击护理按钮，弹出进入护理提示，此时走廊显示屏也会提示该房间进入护理。同时门口机进行300秒倒计时，倒计时结束自动退出护理。

2.3.3.5网页端设置

此功能可对床头机进行远程配置，适用于不方便接触到设备的情况。如果可以接触到设备，建议参照上文直接在设备端进行配置。

打开浏览器，网页端输入设备IP地址，回车弹出输入用户名（admin）和密码（802317）的弹窗，输入正确后点击登录，进入设备首页。

2.3.3.5.1首页

首页显示设备的软件版本信息，硬件分辨率信息，和SIP是否注册到服务器，OK表示注册到了服务器，没有注册到服务器显示OFF。

2.3.3.5.2设备设置

设备设置中（若项目没有配备服务器，不要勾选，此项设置可以略过），服务器填写实际的服务器IP，服务器端口为固定9700，绑定码填写平台上该设备对应的绑定码，病区代码填写该设备所在病区代码，床位号填写平台上添加的设备对应的床位号。设置完后点击应用生效。

2.3.3.5.3网络设置

网络设置，填写现场规划的设备的IP地址、子网掩码、默认网关和DNS，DNS也可使用默认的8.8.8.8。点击应用生效。

2.3.3.5.4 SIP设置

若项目没有配备服务器，此项设置可忽略，不要勾选下方“启用”。

服务器要以固定格式填写：sip:服务器IP，服务器IP即项目实际规划的服务器IP；设备域填写项目实际规划的服务器IP；用户名为平台上添加设备后，自动生成的sip账号；密码为平台上添加设备后，自动生成的sip密码。勾选启用，点击应用生效。

2.3.3.5.5音量设置

设置设备对讲音量，最小为0，最大为5，设置完后点击应用。

2.3.3.5.6通讯录

床头机的通讯录导入功能，适用于没有服务器的Linux设备，导入脚本文件用于呼叫门口机、床头机等进行通话。

此软件版本用不到此功能，无需设置

2.3.3.5.7技术调试

此页面显示设备的实时界面，（可能由于浏览器缓存或同步时间等问题，导致此页面显示不正确或无页面，可清除缓存后刷新网页重试）。下方可选择呼叫类型进行模拟呼叫。咨询呼叫为普通呼叫模式；输液完毕不用于门口机，未开发；卫生间报警模拟卫生间按钮报警。选中对应的模式，点击右侧模拟呼叫，设备端会发出相应的呼叫。

2.3.3.5.8用户退出

点击应用按钮退出登录，需要重新输入用户名和密码。

2.3.4点阵走廊屏

LED屏幕因为是不带设置界面，其调试配置只能通过web端进行

首先我们要把设备的IP改成我们所需要的IP，可以电脑直连LED屏幕，然后访问web端修改，也可以去弱电井机柜找到对应的线接电脑修改，默认出厂IP均为192.168.68.90，账号是admin，密码为802317或者123456

2.3.4.1.首页

LED屏型号为720NB，web端设备首页即可看到，如果型号不是NB就说明此设备不是LED屏，这是在相同IP条件下区分设备的方法

2.3.4.2.设备配置

坐席组：填写我们在管理平台上设置的对应的呼叫组组号（默认组）

区域编号：填写病区号

管理机账号：填写该设备对应的管理机sip账号

管理机IP：填写该设备对应的管理机IP

通话时间：默认300即可

2.3.4.3.网络设置

IP地址：根据现场需求改成所需的IP

子网掩码：根据现场需求修改，一般是255.255.255.0

网关：根据现场需求修改

DNS：默认8.8.8.8即可

服务器：填写服务器IP，默认出厂IP为192.168.12.91

服务器端口：填写服务器端口号，默认出厂端口为8080

2.3.4.4.Sip设置

服务器：填服务器IP，注意格式为sip：服务器IP，例：sip:192.168.50.206

设备域：填写服务器IP

密码：查看管理平台上设备信息对应的设备sip密码

账号：查看管理平台上设备信息对应的设备sip账号

生存周期：默认1800

是否开启：勾选

2.3.4.5.音量设置

对讲音量：默认填3即可

音乐音量：默认填3即可

2.3.4.6.时间段设置

此功能可以设置不同时间段LED屏播报的声音不同，根据项目需求，填入对应的时间段和音量，勾选启用，然后应用即可

2.3.4.7.用户退出

点击应用按钮退出登录，需要重新输入用户名和密码。

2.3.5液晶走廊屏

液晶走廊屏主页显示如下图。左侧显示时间、日期。右侧在常规状态下显示病区名称，有呼叫、输液完毕、请求增援时（平台中已将设备加入相应组呼）显示呼叫信息，并伴随铃声；有房间进入护理时显示护理信息。

右上角有设置图标，图标为红色表示注册到服务器，为灰色表示没有注册到服务器。点击设置图标弹出密码输入框，正确输入密码：123456，点击确定进入设置页面。

2.3.5.1屏幕设置

拖动或点击亮度调节后，可以调节屏幕显示亮度。

亮屏时间段，可以设置亮屏时间段，在此时间段外，设备会自动息屏。

屏保时间间隔，单位为分钟，每间隔指定时间，出现屏保界面（如下图），3秒后消失。

2.3.5.2.声音设置

可设置有呼叫时，设备铃声的音量。

2.3.5.3网络

点击网络进入网络设置界面。一般设置为静态IP模式，点击“静态IP模式”，可以设置设备IP。

根据现场实际规划设置IP地址、子网掩码、默认网关、DNS信息。其中DNS1可以设置为默认的8.8.8.8，DNS2可以不设置。设置完成后点击确定，点击左下角返回设置界面。

2.3.5.4服务器

点击服务器界面如下。

业务服务器填写现场规划的服务器IP地址。

服务器端口固定9700。

用户账号和密码为平台上添加此设备时自动生成的sip账号和密码。

设备SN码为平台上添加此设备时自动生成的SN码。

是否V4平台：服务器平台版本为2.0时不开启，服务器平台版本为4.0或以上时启用。

所有设置点击保存后生效。

2.3.5.5播报设置

播报设置可以自定义呼叫时走廊屏上显示的后缀。比如床头机请求增援时，默认状态下显示“x床请求增援”，若此处设置为“请求帮助”，那么当床头机请求增援时，走廊屏显示“x床请求帮助”。

2.3.5.6时间/语言

界面如下，可进入时间设置、语言设置。

时间设置：此处时间设置为系统时间，屏保页面显示的时间以此为准，与主界面时间无关。可以手动校准时间、设置时区和显示模式。也可以开启网络自动同步时间。NTP服务器同步时间处可不设置。

语言设置：默认使用的时中文简体，一般无需设置。

2.3.5.7设备配置

设备配置界面可进入开发者模式，同时显示软件版本信息。

开发者模式一般都开启，其中USB调试开关较为常用，开启后可使用安卓投屏工具将设备投屏到电脑，便于进行操作（该设备没有网页端设置）。

2.3.6护理白板

初始界面，点击右上角空白处五次，进入软件参数设置界面

添写对应服务器IP、SIP服务器IP、SIP账号密码，点击保存即可。

设置准确后，会到初始界面，可以下拉选择对应病区，或者手动输入对应病区，点击确定进入主页面。

2.3.6.1主界面

- 病重、病危、特级护理、一级护理人数

- 护理信息：心电监护、持续房颤、血压、血糖

- 患者总数：今日入院、进入出院、转入、转出

- 患者导管：患者信息、导管、导管周期、换药时间

- 高危管理：患者高危的床位显示

- 相关手术：今日手术、明日手术的床位显示

（1）点击右下角小圆点切换页面，患者提醒、备忘录、预约检查、值班信息、特殊用药

（2）点击右下角功能键，可以切换选择显示界面；宣教视频、今日治疗、职工交班、患者列表、职工排班、病区设置、菜单设置。

2.3.6.2宣教视频

视频资源都是从平台上“资源管理—宣教视频管理”获取显示。

点击选择播放对应视频，右上角X按钮，点击可以退出。

2.3.6.2今日治疗

数据都是从HIS系统中获取，如HIS系统未提供数据，设备上也会无数据显示。

2.3.6.3职工交班

显示整个病区患者的护理交班情况，生命体征、检查报告、护理记录。

- 生命体征，显示患者的详细生命体征信息

- 检查报告，显示患者的详细报告内容

- 护理记录，显示患者对应的详细护理记录

2.3.6.4患者列表

显示单前病区内的所以床位以及患者信息，并且可以点击上下切换床位页面

2.3.6.5病区设置

进入病区设置需要输入默认密码802317，回到病区选择界面，实现切换显示不同病区信息

2.3.6.6菜单设置

进入菜单设置需要输入默认密码802317，可以修改首页显示的子菜单内容

可以根据实际需要选择，或者修改显示的项目内容

2.3.7护理看板

初始界面，点击右上角空白处五次，进入软件参数设置界面

添写对应服务器IP、SIP服务器IP、SIP账号密码，点击保存即可。

设置准确后，保存会到初始界面，选择当前病区，点击确定进入主页面。

2.3.7.1主界面

今日入院、今日出院、明日出院、转入、病重、病危、今日手术、明日手术

住院人数、陪护人数、危重人数、备忘录

2.3.7.2患者一览表

显示本病区内的所有床位以及患者信息，并且分机呼叫联动弹窗提示及振铃声。

2.3.8手表（手持机）

设备连接WiFi使用，连接后需要设置为固定IP地址，便于在平台中添加该设备。使用充电线连接手表和计算机，当计算机识别到手表后，将apk文件直接拖至手表的存储空间（任意文件夹下），传输完成手表识别到apk，可直接安装。安装软件后，从手表主页左滑进入主菜单查看软件。

点击移动分机打开，界面如下。主体显示时间，左下角按钮点击显示呼叫记录，右下角点击进入设置。

2.3.8.1时间显示

若连接的WiFi只是内部网络，则需要先连接一个外网，自动同步网络时间进行校准。

2.3.8.2呼叫记录

界面如下，显示手表接收到的呼叫记录，点击下方“叉号”或右侧下方按钮可返回。

平台中需要将该设备加入组呼才能收到呼叫，呼叫提示界面如下。目前只做呼叫提醒功能，不能接听呼叫。

2.3.8.3设置

设置界面如下，包括服务器设置、网络设置、音量设置、屏幕设置、提醒设置。点击下方“叉号”或右侧下方按钮，可返回主页面。

2.3.6.3.1服务器设置

业务服务器填写服务器IP地址。服务器端口号固定9700。Sip服务器填写服务器IP。SN码填写平台上天机此设备是自动生成的SN码。

2.3.6.3.2网络设置

点击网络设置进入系统无线网络设置界面，显示已经连接的WiFi。

点击可查看IP地址、掩码、网关等具体信息。

2.3.6.3.3音量设置

可以设置媒体音量、闹钟音量和铃声音量。床头机呼叫提醒的音量属于媒体音量，固定有呼叫时震动。设置完成后可直接点击左下角或右侧下方按钮返回。

2.3.6.3.4屏幕设置

- 亮度

点击出现百分比条，可拖动调节亮度。

- 休眠

可选择休眠时间，点击对应时间后，会直接返回并保存。

- 抬手亮屏

点击可以进行开启或关闭抬手亮屏功能。点击后自动返回并保存。

- 主菜单风格

主菜单风格可设置系统的软件菜单风格，风格1为列表式，风格2为排布式。可根据喜好进行设置。点击后直接返回并保存。

- 第三方应用适配

进入后显示如下，上述图片为“大”时拍摄，此时的“小”较为适配，实际使用中可设置为“小”。

5.提醒设置

提醒次数表示手表接收到分机呼叫时震动的次数。进入后界面如下，点击提醒次数的数字可进行编辑，次数设置1-10次，编辑完成后按下右侧下方返回按钮，点击保存即可。

2.3.9病区门禁

2.3.9.1添加设备

首先在平台主设备管理—设备管理添加设备

门禁设备信息，配置对应的门禁参数

门禁设备配置，可以配置 “快捷呼叫键 + #”呼叫管理机

2.3.9.2设备端设置

通过“#”号键切换模式，然后输入默认密码进入设置界面

网络设置：设置设备本身IP、对应服务器IP、绑定码

主界面右上角两个图标可以判断网络是否正常，是否注册SIP服务

三．运维说明

3.1无法获取数据

3.1.1床头卡获取不到患者数据

1、首先，检查设备管理的配置。根据设备sn，找到对应的设备，然后看下科室、病区、病房是否都已选择正确。

2、在信息查看 - 病床一览表中找到那个病区对应的床位，看下是否有患者数据。

3、如果2中的对应床位上没有患者，但是his又有同步数据过来，那么就得去床位管理中看下平台的床位是否跟his的床位代码匹配上。

4、如果1、2、3点都配置无误，还是没有数据，需联系设备端、平台端或者his对接人员排查具体的程序情况。

3.1.2门口机获取不到患者数据

排查方式跟床头卡一样。

3.1.3管理机获取不到病区患者信息

1、检查科室、病区、床位数据是否添加完成，his匹配完成。

2、检查病区下的设备，是否都已绑定床位，因为管理机根据设备绑定的床位去获取患者信息。

3.2无法呼叫

1、检查网络、设备基础设置SN是否准确、平台呼叫组是否添加，组类型是否准确

2、检查软件版本

3.3设备时间异常

1、检查服务器时间是否准确、NTP服务是否启动、NTP端口是否正常

2、设备网络是否正常、设备时区是否一致

3.4管理机摘挂机异常

1、管理机系统设置—其他设置—特殊单片机关闭/开启，然后断电重启