狄耐克设备调试流程

刷机包

提示：本步骤一般生产厂家已经在出厂的时候已经完成（不同项目视实际项目情况而定）。如果已经完成，可以跳过此步骤。

安装刷机包工具

安装刷机包工具，安装完毕后，打开该程序。

软件安装包

软件运行界面

刷机步骤

- 用Android数据线连接到主板调试口，如图

- 数据线连接成功时，工具界面会有提示

- 根据不同设备选择不同的刷机包进行刷机

- 主机：QC_720C_1024x600_EMMC_2021_08_24.img

- 床头机：QC_720M3_7_1024x600_EMMC_2021_08_23.img

- 门口机：QC_720D_1024x600_EMMC_2021_08_24.img

- 点击“立即升级”进行刷机。

升级固件包

设置静态IP

- 刷机成功之后，可以通过狄耐克的软件设置静态IP地址。另外，狄耐克设备的密码为802317。

升级固件包步骤

- 打开升级工具“700系统批量升级工具.exe”。

- 选择升级固件包，如“user_792SDK_1024x600_2021_09_30.img”。

- 提示：固件包以实际项目或者最新的升级固件包为准。

- 设置IP范围，程序会在该ip范围内逐一扫描，如果匹配到设备则进行固件升级。

- 点击“开始”，程序开始扫描并升级固件包。

升级应用软件

提示：上述固件升级包自带的软件可能是比较旧的版本，一定要结合项目实际，升级到相应版本，以研发人员给的版本为准。

- Player：一般使用Player(WM)，部分设备如果需要设置为launcher的情况，则会用TVPlayer(WM)。注意：带有“WM”标注的，主要是用于医护对讲场合的。

- Receiver：要根据不同的设备厂家安装不同的receiver版本。

- cn.southwing.plugin.rtc_XXXX.apk：通话插件，所有医护对讲屏都需要安装。

- 讯飞APK：需要文字转语音提示的终端需要安装，但狄耐克的设备部分有自带TTS转语音，可以验证是否需要安装，如果自带有的，可以不安装。

- LedController-V1.0.0-XXXX.apk: LED走廊屏（我们自己的LED走廊屏），需要在主控医护主机上安装。如果没有我们自己的LED走廊屏，则不用安装。

验证软件

现场所有软件调试完毕后，一定要验证，是否相关的功能是否正常！！！

补充说明

7寸床头机/10寸床头机需要打标签

如果发现话柄红绿色键不能正常处理业务，请仔细阅读本内容。

由于狄耐克厂家出厂的床头机设备7寸款和10寸款(下面简称为7寸屏和10寸屏)，两款设备目前发现手柄的红绿色按钮码值不一致，导致常规的receiver软件层无法正常区分两款设备，而使软件层不能正确处理业务，以及后续项目在线后台远程升级容易升错版本。故上线调试的时候，需要打标签进行区别。一般来说，打标签规则如下：

- 7寸屏

一般情况下，不需要打标签，默认即可。如果错打了标签，也可以用0_NULL_790SDK_2022_01_18.img 升级包还原回去。

- 10寸屏

- 需要1_NULL_790SDK_2022_01_18.img升级包升级。

- 由于单纯从外观判断，虽比较直观但准确度可能不高(主要在于厂家后续可能有变动)，另外也为帮助大家更好理解和判断，采用“DNK检测工具.apk”(在相应下载目录下)进行判断为准。

- 打标签方法：

- 同“2.2.升级固件包步骤”一样，仍然采用该工具进行批量标签；标签升级包在“大床头机增加标志位包”文件夹中。

- 打完标签后，调试好软件，receiver版本必须升级到“receiver.dnk.20220124.16.23.32.apk”这个版本之后(包含)的版本。以实际测试结果为准！

7寸款常规的屏

10寸款的屏